牙科电动无油空压机

- 设备名称：牙科电动无油空压机

- 数量：1台

- 设备用途：

用于10-12台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。

4. 技术规格及要求

4.1电源条件：

4.1.1额定电压：220V±10%

4.1.2频率：50Hz

4.1.3电源消耗：4.4 KW

4.2结构形式

整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点。

4.3技术指标及特点：

4.3.1产气量最大每台800L/min，0.4bar下产气量560 L/min

4.3.2每台空压机为4个ZB300无油纯铜机头组成

4.3.3噪音:≤72分贝

4.3.4启停压力：0.55-0.75Mpa

4.3.5罐体进气全部采用铜或不锈钢管件，长时间使用不会产生各类杂质。

4.3.6储气罐容积为200L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。

4.3.7带有自动排水阀，节省人力维护时间

5.使用年限≥10年

6.质保期≥3年

牙科电动抽吸系统

1.设备名称：牙科电动抽吸系统

2. 数量：  1套

3. 设备用途：

提供牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。

4 技术规格及要求：

4.1工作条件

4.1.1环境条件

环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa  通风流量≥0.4m³/s

4.1.2 电源条件

电压：额定电压：220V±10%、频率：50Hz、电源消耗：1.9KW

4.1.3 工作时间 ：可以连续工作

4.2结构形式

真空负压机组采用的动力源为优质高效的气环真空泵，电气件采用施耐德品牌，液位采用自主研发的线路板控制。具有第一类医疗器械生产备案凭证。

整套牙科抽吸机组由负压泵机组、独立分离罐和排污系统、清洁反冲洗系统组成；通过旁路气阀调整电机的频率,使管路的负压值得到最佳数值。

4.3 负压泵机组

4.3.1 负压泵机组由1台抽吸机泵头组成，单独控制系统、独立分离罐及管路组成；

4.3.2 整套机组的抽吸流量：≥1800L/min；

4.3.3机组的抽吸负压：≤-15Kpa；

4.4 独立分离罐

4.4.1分离罐采用优质304不锈钢材质，容量30L ，带三个液位传感器。

4.5控制系统

4.5.1具有变频和机械双重调压功能。

4.5.2 液位采用自主研发的线路板控制。

4.5.3 具有恒压变频和工频两种控制方式。

4.5.4 设置压力传感器失效按钮。

4.5.5 设置清洗开关，清洗开关内附指示灯，用于提示清洗状态。

4.5.6 具有高液位报警功能。

4.5.7 控制柜垂直安装。

4.6排污、清洁反冲洗系统

4.6.1排污系统具有手动和自动排污

4.6.2清洁反冲洗，保证分离罐的洁净

5.使用年限≥10年

- 6.技术参数

- 电压：220V/50Hz

- 功率：1.9Kw

- 真空泵数量：1个

- 真空度：≤-15KPa

- 抽吸量：≥1800L/min

- 噪音：≤76dB

- 外形尺寸：800*600*970mm

- 重量：≤90kg

7.质保期≥3年